技术参数及要求

一、电动骨科手术床

1．进口全电动液压手术床；

2．手术床具有四段面以上；

3．腿板可左右分开；

4．床面可透视X射线

5．床面可平移30 cm

6．具有电动刹车和手动刹车释放系统

7．具有自动复位功能键

8. 具有一键休克体位功能

9．配件要求：必须具备布帘架1只，肩架2只，腰架1只，大型身体支持架1只，大腿架2只。

10．悬空式骨科牵引架，适用于C型臂无障碍操作。契型椎骨支撑座为可透视材质，可用于C型臂操作。

二、病理综合报告工作站和特检工作站

## 配置要求

| 网络模块 | 类目明细 | 品牌 | 型号 | 性能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合报告工作站 | 综合报告工作站软件 |  |  | 数据库资料共享及病例管理； 病理图文报告采集、录入、修改、存档及审核； 多种专业报告形式； 科内会诊功能、收藏夹功能。 | 1 |
|  | 工作站电脑 |  |  | 不低于英特尔酷睿i3 2120 CPU，2G DDR3内存，500G 7200转硬盘，千兆网卡，标准鼠标键盘，19”液晶彩显 | 1 |
|  | 数码摄像头 |  |  | 300万像素CMOS数码摄像头 | 1 |
|  | 接口 |  |  | 显微专用C型接口 | 1 |
|  | 三目显微镜 | 奥林巴斯 | BX-43 |  | 1 |
| 特检工作站 | 特检工作站软件 |  |  | 接收特检医嘱（如免疫组化、特殊染色、分子病理等）并进行处理； 自动生成带标记物的条码标签并批量打印； 特检工作量统计。 | 1 |
|  | 全自动免疫组化染色仪接口软件 |  |  | 通过定制接口将全自动免疫组化染色仪连入网络，以网络传输的方式取代手工录入，可将特检工作站软件中的特检医嘱明细列表中的数据（病理号、蜡块号、姓名、病人编号、标记物名称等），直接传给全自动免疫组化染色仪自带的工作站，由工作站打印出可供染色仪识别的免疫组化二维码标签。 可获取全自动免疫组化染色仪返回相关数据。（需染色仪支持相应功能，且不同染色仪返回的数据可能存在差异。） 上述定制接口的开发需在全自动免疫组化染色仪厂家开放接口的情况下才能实现。 | 1 |
|  | 工作站电脑 |  |  | 不低于英特尔酷睿i3 2120 CPU，2G DDR3内存，500G 7200转硬盘，千兆网卡，标准鼠标键盘，19”液晶彩显 | 1 |

软件技术参数

| 综合报告工作站软件一套 | 可查看病例的基本信息、临床诊断信息、大体标本的照片和描述、取材的明细记录等内容。录入镜下所见、病理诊断、免疫组化结果、液基细胞学等诊断报告项目。报告常用词、报告格式自定义功能。 |
| --- | --- |
|  | 使用光学摄像头或带标准TWAIN32接口的数码摄像头，可实时浏览、采集和保存镜下图像，可对图像进行多种处理、测量、标注功能。 |
|  | 根据登录用户身份，自动提示“我的未审核报告”、“我的未打印报告”、“我的未写报告”、“我的延期报告”、“我的申请复片”、“我的待复片”、“我的收藏夹”、“科内会诊”、“需随访病例”等列表。 |
|  | 自动提示该病例的历史病理结果和同次送检的其他标本检查情况。除“同名检索”功能外，还能进一步进行住院号、病人编号或身份证号的匹配，以准确锁定该病人的检查记录。 |
|  | 提供同一病理号（或冰冻号）不限次数的独立冰冻报告，每一份冰冻报告单独记录收到时间、取材医生、取材块数、制片人、报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份冰冻报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。 |
|  | 冰冻超时报告可提示医生进行“迟发原因”的输入，可自定义迟发原因并进行下拉框选择。 |
|  | 可按时间段统计术中冰冻的送检例数、送检次数及取材块数。 |
|  | 提供“冰冻-石蜡”诊断对照功能。可进行冰冻诊断符合率的统计。 |
|  | 可进行冰冻制片时间的统计。 |
|  | 可进行冰冻报告发放时间的统计，并显示冰冻超时报告的迟发原因。 |
|  | 可查看取材明细列表，在列表中可进行淋巴结转移情况标记，并将标记说明一键快速导入到病理诊断中。 |
|  | 适应病理报告三级医生负责制，提供定向复片、多级复片功能，初诊意见和复片意见单独保存备查。上级医生可对初诊意见进行结果评价，可以统计复片数和复片准确率。 |
|  | 针对七类小标本和十三类大标本肿瘤疾病，提供国际先进的“结构化报告”标准报告模版。 |
|  | 采用包括TBS2004在内的多种分级报告系统，用户点选选项即可快速输出液基细胞学报告。 |
|  | 病理诊断结果冲突监控提示功能：如男性病例出现“宫颈、卵巢等”描述、女性病例出现“阴茎、睾丸等”描述时，系统自动进行弹框提醒。 |
|  | 病理诊断结果智能匹配提示功能：用户可自定义特殊词汇和相应提示内容，在病理诊断中出现这些词汇时，系统自动进行弹框提示。 |
|  | 可发出内部医嘱要求，包括重切、深切、补取、免疫组化等，发出的内部医嘱在相应的工作站点上有相应提示，可查看内部医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果。 |
|  | 医生开技术医嘱时，可批量选择蜡块号，来进行批量重切或深切。 |
|  | 提供免疫组化预开单及开单审核管理功能。 |
|  | 医生开免疫组化医嘱时，系统会自动匹配本科室已开展的标记物项目，如果无此标记物项目，则系统弹出相关提示并阻止开单。 |
|  | 可将免疫组化结果快速导入到“特殊检查”、“病理诊断”或“补充报告结果”中，导入时可自定义标记物排序。 |
|  | 提供同一病理号（或免疫号）不限次数的独立免疫组化补充报告，每一份免疫组化补充报告单独记录报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份免疫组化补充报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。 |
|  | 通过病例状态颜色来标记当前病例在病理科所处的流程状态，如“已登记”、“已取材”、“已包埋”、“已制片”、“已写报告”、“已审核”等。 |
|  | 提供报告应发时间管理，用户可自定义不同标本类型对应的报告应发时间，并能自定义接收标本时间分隔点。系统采用特殊颜色来标记“最后一天”、“报告超期”、“报告延期”等报告发放时间状态。 |
|  | 开免疫组化等内部医嘱时可指定系统进行报告发放时间到期提醒，同时可打印“缓发报告通知单”。 |
|  | 内部医嘱状态可自动关联到“缓发报告原因”，并提供给临床进行查看。 |
|  | 提供常规免疫组化和鉴别诊断类免疫组化自动关联“缓发报告原因”的差异化处理。 |
|  | 提供病理报告审核后的“犹豫期”自定义设定，并可自定义设定临床查看审核后的病理报告的“缓冲期”。 |
|  | 可发出科内会诊申请，系统会自动加入“科内会诊”列表并进行提示，其他医生登录系统后可以快速定位这些会诊病例，可增加、修改、删除自己的科内会诊意见。 |
|  | 可对病例进行随访标记，系统会自动加入“需随访病例”列表并进行提示，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访。 |
|  | 可对感兴趣的病例进行自定义收藏分类管理，系统会自动加入到“我的收藏夹”列表并进行提示，医生可以导出自己的收藏夹病例列表。 |
|  | 可根据多个条件来组合查询或统计病例、可进行模糊查询或精确查询。可提供“拼音码”来查询姓名。查询或统计出的结果可以导出为EXCEL文件，用户可自定义导出项目字段。 |
|  | 提供按照“部位”、“病名”关键词区分的疾病索引管理，并进行精确的疾病种类统计。 |
|  | 提供多种病理科工作量统计报表，包括医生工作量、技师工作量、科室工作量、技术医嘱工作量、特检医嘱工作量、临床送检工作量、外院送检工作量等。 |
|  | 提供多种符合率统计报表，包括冰冻诊断符合率、临床诊断符合率、会诊符合率等。 |
|  | 提供多种报告时间统计报表，包括冰冻报告发放时间统计、未发报告统计、超期报告统计、报告实际发放天数统计、报告实际发放天数汇总。 |
|  | 提供同一病人的“小标本—大标本”或“细胞学—常规”诊断对照功能，并能导出为EXCEL文件。 |
|  | 提供报告格式自动扩页功能，以适应内容较多的病理报告或尸检病理报告。 |
|  | 提供用户分级权限体系，适应病理科不同级别的医生相互之间的报告修改、审核的权限嵌套关系。 |
|  | 提供每日病理报告签收单管理，通过扫描病理报告单上的条码，自动按照“病区”或“送检科室”排序整理报告签收单进行打印，用于临床接收病理报告后签字返回病理科进行存档。 |
|  | 重要报告痕迹后台记录和溯源查询功能。 |
| 特检工作站软件 一套 | 系统自动提示已发出特检医嘱（免疫组化、特殊染色、分子病理等）要求但尚未执行的病例信息列表。 |
|  | 同一病理号开出的特检医嘱，碰到不同蜡块号或不同开单时间时，系统自动变为黄色进行提示。 |
|  | 可从特检医嘱信息中提取病例信息、标记物名称等内容，来自动生成免疫组化切片等切片条码标签，并打印出来。 |
|  | 可按照标记物或病理号分类来打印染色工作表。 |
|  | 有暂缓执行项目时，医嘱列表的“暂缓执行”按钮需变为红色进行提醒。 |
| 全自动免疫组化染色仪接口模块 一套 | 通过定制接口将全自动免疫组化染色仪连入网络，以网络传输的方式取代手工录入，可将特检工作站软件中的特检医嘱明细列表中的数据（病理号、蜡块号、姓名、病人编号、标记物名称等），直接传给全自动免疫组化染色仪自带的工作站，由工作站打印出可供染色仪识别的免疫组化二维码或条码标签。 |

三、新生儿监护仪

1、一体式便携式监护，屏幕尺寸≥8.4英寸，分辨率≥800×600；小巧轻便，减轻院内外转运的重量负担。

2、具有成人、儿童、新生儿监护模式。

3、标准配置包括心电(ECG)、血压(NIBP)、血氧(SpO2)、心率(HR)/脉率（PR）、呼吸（Resp）、体温（Temp）、锂电池；可选配有创血压（IBP）、三通道记录仪。

4、3/5导联心电监护可选，具备≥8种心律失常分析功能，可计算PVC/min，同步在心率窗口显示。

5、适用于成人、儿童、新生儿的血氧技术。标配具有灌注指数(PI)的血氧技术，提示测量信号强弱，并在监护仪屏幕上用数字显示。

6、具有血氧去饱和报警，提醒医护人员患者发生了可能危及生命的氧饱和度降低情况。

7、适用于成人、儿童、新生儿的胸阻抗呼吸法和有创血压测量技术。

8、标配可折叠隐藏的床栏挂钩，提供稳定的转运固定方式；另有多种固定方式可选：滚轮支架、壁挂支架。

9、具有开机通电自检功能，确保监护正常工作，方便维修。

10、具备开机/待机（standby）、深睡眠模式。电池供电且持续在待机模式下30分钟以上进入深睡眠模式，以最小功率维持系统并保存趋势数据，节约供电。

11、通过单层菜单即可访问常用功能，操作简单便捷。有独立的“趋势回顾”物理按键，方便一键快速查看趋势数据；有独立的“主屏幕”物理按键，方便一键从任何界面回到监护主界面。

12、报警：提供闪烁、报警信息等可视报警及声音报警。可视报警按四种不同的严重程度分级，方便医护人员观察了解。

13、标配一块锂电池，单块锂电池连续供电≥4小时，完全充满电池时间＜4小时。

14、四级电池电源提示：根据电池指示灯颜色及闪烁方式判断目前电量。

15、具备外接护士呼叫系统接口；具备HL7格式的监护数据输出功能；USB接口不仅可用于软件升级，而且支持以标准excel格式导出监测的生理参数数值，便于监护数据的存档。

16、单独使用床边机的情况下，对监测的生理参数数值提供数值、趋势图形两种形式的回顾功能，回顾时间≥96小时。

四、心电工作站

无线新蓝牙式心电发射器/蓝牙接收器确保了心电图质量、理想病人隔离、自由移动和抗干扰。可用于台式电脑，便携式或平板电脑。

- 硬件部分：

电脑：联想商用机

主要配置参数：Intel 奔腾双核 G3260或以上，4G/500G/24LED屏或以上/三年有限保修及上门

打印机：支持黑白打印机及彩色打印机，如使用彩色打印机可打印独创彩色报告

工作站：

1）12导联

2）发射和接收方式：数字式

3）发射和接受范围大于或等于100米

4）共模抑制比≥60dB

5）时间常数≥3.2s

二、软件部分

- 包括十二导联同步心电图、频谱心电图、高频心电图、QT离散度分析、心率变异性分析、心室晚电位、向量心电图、时间向量心电图及起搏心电图、简易负荷心电采集等国际流行的分析方法。

- 采用心电分析引擎，可以给出相当可靠的12导联自动分析结论和心律失常自动识别分类。

- 采用独特的向导式采样方式，更易于使用。

- 4096Hz的心电信号采样率及高分辨率的心电图打印输出。

- 具备12导联冠心病定位诊断技术。

- 率先在QT离散度的分析上提出了具有实用性很高的 “色谱图”理论。

- 采用动画的形式来更直观的表现向量心电图。

- 内建了高效的切屏打印功能，使您能随时将屏幕上发生的情况记录下来。

- 独有的“模拟热敏”打印模式更有助于医生分析高频心电图中的“顿结”。

- 完善的病例数据库管理系统，有了它，医生可以很方便的对病例数据库进行查询、排序、删除、更改等操作，更可以输出精美的病例数据库报表。

- 高精确度的电子尺，比您手中的圆规、直尺精确度提高10倍。

- 多小时采样，可用作实时监护。

- 为了方便使用，在每个功能模块里，特新增了打印预览功能。