项目三要求：

一、转运监护仪：可用于院外（救护车）或院内病人转运过程中监护

- ≥5寸彩色TFT显示屏，分辨率为480×272；

- 单机重量≤1000克；

- 触摸屏操作，配备屏幕锁防止误操作；

- 具有环境光线自动检测功能，可自动检测识别环境光线并进行亮度调整，具备户外模式，支持户外强光直射的户外模式屏幕显示；

- 配备交流电及可更换式内置锂电池实现多种方式供电，电池连续工作时间（非待机）支持≥5小时的监测工作。

- 具备不断电热插拔更换电池功能，使用电池供电时支持不断电更换电池时间≥60秒。内置DC电源接口，可支持车载充电；

- 外接扩展参数功能、模拟信号输出及同步除颤功能，可升级扩展底座功能。

- 可作为监护仪单独使用，支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏及体温监测；

- 可掉电保存120小时的趋势数据，数据可上传至高端监护仪，实现病人信息的无缝转移；

10.3/5导心电测量，心电波形增益最大可达4倍，心电波形增益不小于6挡可调，扫描速度不小于4档可调；

11.具有抗电刀功能及起搏状态自动识别功能；

12.心电算法具备≥20种心律失常算法和ST段分析功能；

13.具备智能导联脱落监测功能，个别心电导联电极片脱落时可自动检测并提示，并自动选择最佳导联进行持续监护；

14.具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，在个别导联出现干扰时能智能同步对其他导联进行分析，保障心率检测的准确性；

15.配备专利的血氧监测技术，可在运动、弱灌注等状态下准确测量。显示PI灌注指数，有效反映血氧灌注情况；

16.显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况；

17.可升级主流、旁流或微流呼吸末二氧化碳（EtCO2）监测功能，旁流EtCO2采用进口技术，具备积水杯设计，可有效防止呼吸回路中水汽对于监测的干扰，抽样速率最低达70ml/min，满足新生儿、小儿、成人等全年龄段病人测量需要；

18.可升级12导联心电，提供12导联心电分析报告且不少于20组；

19.各项扩展参数监测在病人转运时可以正常运行

20.可采用拼音和五笔两种方式输入中文信息；

21.具有三级声光报警，参数报警级别可调；

22.具备≥100小时趋势图表、≥40小时全息波形回顾、≥90个报警事件、≥90个心律失常、≥900组NIBP测量的数据存储和回顾功能；

23.具备他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息；

24.具有掉电存储功能及护士呼叫（Nurse Call）报警功能；

25.支持有线、无线、遥测及混连等方式与中央监护系统联网；

26.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；

27.支持Wifi、有线及混连联网至同品牌中央监护系统；

28.支持打印功能；

29.符合EMC标准IEC60601-1-2、救护车标准及IPX1防水标准；

二、心电图机：将心脏活动时心肌激动产生的生物电信号(心电信号)自动记录下来，为临床诊断和科研常用的医疗电子仪器

1.原厂原装进口，配有背光源的5.6英寸以上LCD彩色液晶显示屏，可同步显示、记录12导心电波形、网络接口；

2 可自动或手动操作。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长

记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。

3具有强抗干扰能力；

3.1  滤波器： 低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波

低通滤波  75Hz, 100Hz, 150Hz 三档

肌电滤波  25Hz/35Hz 二档

交流滤波  50Hz或60Hz

基线抑制  强/弱 二档

4可输入年龄、性别、ID号等信息；

5. 输入电路

5.1采样率：8000HZ/8Ch

5.2模数转换精度《2.5µV

5.3输入阻抗    》20MΩ

5.4耐极化电压  》±500mV

5.5共模抑制比  》100dB

5.6 频率响应   0.05~150Hz

5.7标准灵敏度：10mm/mv, 误差《+2%

5.8时间常数： 》3.2秒

- 中文菜单及结果分析；

- 记录

7.1可进行手动记录、自动记录；

7.2 记录纸宽度：210mmx140mm折纸

7.3 记录道数：3, 3+1, 6, 12道

7.4 走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S

7.5打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。

三、可视喉镜：适用于困难气管插管

1、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

2、一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm

3、一次性喉镜片可插入镜片长度：108mm

4、渐缩型镜片前端厚度：12.5mm

5、镜片角度：42度

6、视场角60º±15%

7、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

8、显示器线素不低于320*240

9、分辨率≥3.72 LP/mm

10、纺锤型短手柄设计，握持舒适

11、具有特殊防雾功能

12、充电器输入：100-240VAC 50/60Hz

13、充电器输出：5V，1000mA

14、充电时间：＜3小时

15、持续放电时间：＞3小时

16、充电次数：＞300次

17、内置可充电式锂电子聚合物电池

18、由厂家负责售后服务