附件：

包1牙科综合治疗机

一、配置要求：

(一).医生位：

1）2条四孔高速手机线

2）1条四孔低速气动马达线

3）1只三用喷枪

4）内置式观片灯

5）可旋转器械盘

6）医生位多功能程序控制面板

7）活动臂气控锁

(二).助手位：

1）1只三用喷枪

2）1只强吸

3）1只弱吸

4）助手位多功能程序控制面板

(三).其它配置：

1）感应式LED手术灯一套

2）多功能集成控制脚控开关

3）陶瓷漱口盆可180度旋转、可拆卸清洗消毒

4）蒸馏水系统

5）漱口水加热系统

6）医生座椅一张

二、性能特点

★1.与牙科综合治疗机同品牌的LED手术灯，感应式，可六档调节亮度，与椅位智能联动（手术灯光照度：8000-30000LUX，功率：8W）。

2、牙椅多关节头枕，可进行多种治疗体位的调整。

3、治疗台控制面板：可控制椅位、手机、手术灯、观片灯、冷热漱口水、冲痰盂；助手位四个器械搁架，控制面板可控制漱口水，冲盂、复位和手术灯开关。

★4、通过角度传感器实现椅位记忆，可设定并储存五个智能化程序椅位。

★5、拥有智能化联动程序：手术灯自动开关，与椅位（工作位A/B、漱口位、休止位）、漱口杯给水、冲痰盂智能联动。一键完成多项功能。

6、LED观片灯延时自动关闭（三分钟）。

★7、多功能集成脚控开关（拨杆式），可线性控制动态器械转速、椅位运动、手机单喷气/无水操作、手术灯开关。可控制5个记忆椅位：工作位A/B、漱口位、漱口复位、休止位，并与手术灯智能联动。一键完成多项功能。

8、牙椅表面采用无缝设计，便于清洁。

9、医生治疗台有硅胶衬垫并可拆卸消毒。

10、整体侧箱可旋转90度，可拆卸清洗的陶瓷漱口盆，可在180度范围内旋转。

11、机椅互锁：当动态器械工作时，椅位运动被自动锁定

12、吸唾系统可拆卸清洗。

13、椅座下降过程中遇到阻力时，下降自动停止并小幅上升，避免意外伤害发生。

14、通过ISO13485质量管理体系，采用高强度工程塑料，优质核心部件。

电压：220VAC  50Hz

功率：900VA

水压：200－400Kpa

水流量：≥10L/min

气压：≥550Kpa

气流量：≥50L/min

环境温度：5°C－40°C

相对湿度：30％－75％

大气压力：70Kpa-106Kpa

手术灯光照度：8000-30000LUX

口腔灯功率：8W

负载能力：＞135KGS

治疗机外形尺寸：1900×850×1800mm

座垫面离地最高高度：≥820mm

座垫面离地最低高度：≤420mm

头靠伸缩幅度：≥200mm

器械盘升降移动距离：480mm

手术灯转角：三关节设计，转角≥270°

灯臂转角：≥300°，上下移动范围：≥460 mm

热牙胶充填仪

充填枪

供电电池：3.7V/2200mAh

功率≤10W

充填笔

供电电池：3.7V/2000mAh

功率≤8W

充电底座(枪、笔独立)

枪、笔充电座：输入：7.5V；输出：4.2V ，具备快充功能。

附件：

发热针（F，FM，M，ML）各1根，注胶针3只，枪充电座1个，笔充电座1个，扳手1个，隔热保护套2个，毛刷1个，推进杆2根

| 工作条件 | 环境温度-10℃-50℃ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 相对湿度 ≤80% |  |
|  | 大气压力范围 86-106Kpa |  |
| 基本参数 | AC/DC充电器 输入电压：AC100V-240V;50Hz-60Hz 输出电压：DC7.5V 输出电流： 2500mA±10% |  |
|  | 显示：采用0.91〃OLED屏幕显示 |  |
|  | 充电系统：充电时间1小时，电量达80%以上 | ★ |
|  | 充填枪工作电压：DC3.7V、2200mAh，可以连续工作2小时 |  |
|  | 充填枪的温度可人工自由设定，范围：100--220℃，自带感应节能模式，清洁模式，注胶针不漏胶设计。 | ★ |
|  | 充填笔工作电压：DC3.7V、2000mAh，可以连续工作2小时 |  |
|  | 充填笔工作范围：150--220℃ |  |
|  | 机械挤压力≥8N（200℃） |  |
|  | 发热针有（F，FM，M，ML）四个型号，适合不同的根管需要 |  |
|  | 根据不同的加热针可以选择不同的加热温度 |  |
|  | 自动保存设置参数，下次开机显示的参数为最后一次使用的模式 | ★ |
| 作用 | 充填枪：可将特定的热熔牙胶棒熔化并一次完全注入根管上三分之二 |  |
|  | 充填笔：用来在根管内垂直熔化挤压热熔牙胶尖充填根尖三分之一，以及切割牙胶尖 |  |
| 欠电提示 | 当锂电池电量不足时，LCD窗口电池电量空格显示并闪烁，此为欠电提示。 | ★ |
| 售后服务 | 质量问题半年包换，1年内免费维修 |  |

超声治疗仪

一、功能要求：

★1、双手柄设计，双手柄都具有LED功能，并可旋转LED光源角度；

★2、全触摸式的豪华玻璃面板，可快速设定功率、流量、程序以及光纤等参数；

3、具有信息反馈系统，针对不同工作尖和不同的骨组织情况可进行实时监测，自动输出匹配的工作参数，工作尖遇到阻力能反馈自动调；

★5、具有自动保护系统，如果工作尖遇到异常设备立即停止；

6、脚控开关为圆盘状，360°方向可踩踏；

7操作面板具有根管、牙周、修复三种模式可以选择；

8、功率输出等级≥六种；

★9、超声脉冲模式≥三种，标准模式用于普通治疗，柔和模式用于无痛洁治，尖波脉冲，用于拔牙修复；

10、超过50种工作尖（如：切骨工作尖、拔牙工作尖、种植准备工作尖、根管治疗工作尖、牙周手术工作尖等）。

二、技术参数要求：

1、尺寸≥440×230×145mm

2、重量≤3.3KG

3、工作频率：24-36kHZ

4、蠕动泵流量：0-40ml/min

5、电压：100-240Vac 50/60Hz

三、配置清单要求：

1、 主机1个

2、 LED工作手柄2个

3、 500ml 瓶3个

4、 扭力扳手K6 1个

5、 刮治工作尖 4个

6、 牙周工作尖5个

7、 脚控开关1个

8、 电源线1根

9、 说明书1套

包2：自动煎药机

1、容量≥20000ml

2、功率≥2940W

3、电压：AC220V

4、尺寸≤630×620×1220（mm）

5、*符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准；

6、*可预设不少于12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；

7、*符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。

8、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。

9、*先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。

10、*采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。

11、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。

12、具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高。

13、自动加热调节，文火、武火自动转换。

14、具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。

15、*有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境。

16、自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。

17、可配备单体包装机。

中药汤剂包装机参数

2、容量≥20000ML

3、功率：800W+800W

4、电压：AC220V

5、尺寸≤570×570×1200（mm）

6、重量≤55kg

7、自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。

8、包装温度、包装量自动显示。

9、★具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；

10、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。

11、包装量为50-250ML无极变量可调包装。

12、适用于老人、儿童、成年人等不同用量。

13、包装平均速度≥8袋/分。

14、通过ISO9001质量认证、ISO13485认证和CE认证。

包3：超低温冰箱参数

- 有效容积≥626L，立式，整机装箱量≥400个冻存盒，样本容量≥40000份；

- 温度控制：微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆；

- 安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器故障报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地；

- 显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

- ★采用HC制冷系统，节能环保，需明确所使用制冷剂的名称及装入量，且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准,灌注量不能高于150g。

门：外门1个，内门4个；发泡结构内门，可调节搁架；

- 一体式外门门锁手把设计；紧凑式脚轮设计； 不锈钢内门手把。

- 外门三层，内门一层，共四层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，加宽、多层密封条设计；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好。

- 隔热层：VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂；

- ★创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0；

- 进口SECOP压缩机，功率小于1000W，EBM进口低噪音节能风机，提高系统安全性和可靠性；噪音小于50dB；

- 搁架可调，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能；

- 双锁结构设计,自带暗锁，每个锁配带4把钥匙，同时可用挂锁；

- 双测试孔；

- 整机温度均匀性号，箱内每层5点（四角及中心），整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差≤±5℃；

- ★25℃环温时，耗电量≤13Kw.h/24h；需提供国家电子电器安全质量监督检验中心出具的耗电量报告；

- ★自动加热门体平衡孔设计，解决短时间内连续多次开门，不用等待；

- 标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险；

- 通过ISO9001、ISO13485、ISO14001认证、GB/T28001认证；获得医疗器械生产企业许可证，产品具有医疗器械注册证， CE认证；

19、整机质保三年(易耗品除外）；

20、投标时要提供原厂家对本项目授权书和售后服务承诺书原件。

包4：特定蛋白检测分析仪

1、分析方法：固定时间法、终点法、速率法；

2、检测原理：比浊、比色；

3、最大速度：4个自动化机械臂，最大测试速度240test/h;

4、上样数量：1-无穷多，可连续上样；

5、试剂放置：固定项目固定位置，低温保存；

6、反应盘：恒温37℃温育；

7、可检样本：血清、血浆、静脉全血、末梢血；

8、操作：原始管上样，只需脱帽1步；

9、10寸触摸屏，一体机，不需外置电脑；

10、LIS双功，内置扫描；

11、微量采血管或离心管直接上样；

12、试剂电子标签，防错、计数、封闭功能；

13、远程大数据模块，支持远程监控、维护；

14、试剂：最少反应液180ul;

15、定标：多点拆线定标、三次样条定标；

16、质控：时间-浓度质控曲线；

17、血清、血浆检测范围：0.8-200mg/l；

18、静脉全血、末梢血检测范围：1.28-320mg/l；

19、可报告范围：0-320mg/l；

20、精密性：3mg小于10%；10mg小于5%；150mg小于7%；

21、准确性溯源：ERM-DA474(IFCC)

22、稳定性：试剂12-8℃有效期≥12个月，试剂12-30℃有效期≥12个月，开瓶稳定性≥7天

23、反应杯≥400只一次性反应杯；

24、电源：AC220V±22V,50Hz±1Hz,1000VA；

25、重量≤75KG；

包5：心肺复苏机参数

＊1、驱动方式：气动电控方式

2、吸呼比≥1：2

3、潮气量：0-1000ml连续可调

4、按压深度：0-5cm连续可调

＊5、按压/通气比30:2；15:2；5:1；可做连续按压、连续呼吸

6、按压/释放比率：1:1（50%:50%）力范围：0.4MPa--0.6MPa

7、按压频率：100次/min

8、气瓶供气时间：≥30min

＊9、便携背包，可装载包括背板、氧气瓶等所有主、配件，方便人员使用和携行

10、具备射流吸引功能，能快速清除伤病员嘴部和咽喉部的堵塞物和各种液体；吸引压力≥ 25kPa， 吸引流量≥20L/min

＊11、可伸缩输液架，具备输液功能，能在心肺复苏急救的同时进行给药和输液

12  按压器五点快速固定，在转运过程中可做不间断性按压和通气呼吸，确保按压部位不会滑动。

13、气道阻力泄压报警：60cmH2O

14、电源：DC12V或内部电池或AC220V

包6：离心机

细胞涂片离心机（常温）

1、可应用于宫颈细胞薄层制片，胸膜水细胞薄层制片，脑脊液细胞薄层制片，支气管冲洗液细胞薄层制片，针吸细胞薄层制片，痰液细胞层制片等细胞制片领域。

2、微机控制，直流无刷电机，运行时噪音低，转速精度高。

3、数字显示，人性化界面，操作更方便。

4、配有电子门锁，门盖保护，超速，不平衡等多种保护；故障自动报警识别，安全可靠。

5、5分钟内可制8-12个标本，操作简单方便，无污染，细胞涂片均匀，背景清晰。

6、最高转速≥2200r/min

7、最大容量≥12只制片杯

8、定时范围：1～99min59s

9、整机噪声< 55dB

10、变频电机

11、整机功率≤200W

12、电源：AC 220V 50HZ

13、净重≤22kg

14、外型尺寸≤540×440×300mm(L×W×H)

台式低速离心机（常温）

1、应用于临床学、生物化学、食品及环保等领域，是实验室中用于离心沉淀的常规仪器。

2、微机控制，直流无刷电机，运行时噪音低，转速精度高。

3、 自动平衡，具有容量大，离心腔内温升小。

4、 数字显示，人性化界面，操作更方便。

5、配有电子门锁，门盖保护，故障自动报警识别，安全可靠。

6、最高转速≥4000r/min

7、最大相对离心力≥2690×g

8、最大容量≥12×20ml

9、转速精度≤±20r/min

10、无刷电机

11、整机功率≤50W

12、定时范围：1～99min59s

13、整机噪音<55dB

14、电源：AC220V 50Hz 5A

包7：呼吸机维修

- 生产厂家：西门子

- 型号servo s 出厂编号13346

3、设备故障：控制模块和氧气模块故障。