附：各包具体参数及要求

包一、高频电刀技术参数

- 输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极）。

- 适用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、心脏、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、肿瘤等，配以合适附件还可应用于内窥镜、腹腔镜等手术；双极可用于显微、神经、五官、手外等精细手术。

- 具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极凝和双极凝等工作模式。单极和双极工作频率（主频率）为512kHz。

- 单极纯切：额定功率（额定负载）  350 W（500Ω）。

- 混切1：250 W（500Ω）； 混切2：200 W（500Ω）；混切3：120 W（500Ω）。

- 单极凝：120 W（500Ω）； 双极凝：50 W（100Ω）。

- 采用三路输出方式：单极手控输出、单极脚控输出和双极脚控凝输出。

- 采用CPU控制，记忆上次手术时最佳功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。

- 保护：本机具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。

- 采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。

- 中性极板检测系统：单片极板模式采用连续性检测器，双片极板模式，系统自动检测极板与患者接触质量并以排灯显示，若接触质量低于设定值，会有声光报警并切断电刀输出，确保安全。

- 允许连续使用，允许长时间开路和短路。

- 冷却方式：自然冷却，无风扇。

- 可选用附件（    各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等），适应各种手术需求。

- 输出功率稳定（有闭环控制）。

- 安全指标符合国家标准《GB9706.1医用电气设备第一部分：安全通用要求》及《GB9706.4医用电气设备 高频手术设备专用安全要求》。

- 供电电源：	单相AC220V±22 V，50Hz±1 Hz，≤3.5A。

- 主机尺寸：≤456mm（D）×382mm（W）×186mm（H）。

- 主机净重：	≤11.5kg。

- 运行条件：环境温度：5℃～40℃，相对湿度：≤80%RH，大气压力：86.0kPa～106.

包二、心电监护仪技术参数

1：监护仪外形结构：

*1.1：床旁便携监护仪,配置提手,方便移动

*1.2：>=10.4英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600

1.3：整机无风扇设计，为科室提供更安静的治疗环境，减小临床交叉感染的风险，出具厂家声明证明材料

2：监测参数：

2.1：配置3/5导心电（ECG），呼吸（Resp），无创血压（NIBP），血氧饱和度（SpO2），灌注指数（PI），脉搏（PR）和双通道体温（Temp）参数监测

2.2：优异的多导同步心电信号分析心电监测技术

2.3：心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s,提供四种选项截图证明材料

2.4：心电增益标尺包括：×0.125，×0.25, ×0.5，×1，×2，×4和自动选项

2.5：ST段测量值单位支持mV和mm两种设置，提供界面截图证明材料

*2.6：提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段和ST参数的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料

2.7：支持不少于20种心律失常分析,包括房颤分析,并列举具体的心律失常种类，满足心电监护临床应用，提供界面截图证明材料

2.8：支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果.提供证明材料

*2.9：提供QT和QTc的实时监测，提供界面截图证明材料和注册证面材料，适用于成人，小儿和新生儿

2.10：采用专利的抗运动和弱灌注血氧技术，并提供专利证明材料

2.11：提供SpO2,PR和PI参数的实时监测

2.12：支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁

*2.13：无创血压监测提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，满足临床应用，并提供截图证明材料

2.14：无创血压监测适用于成人，小儿和新生儿，通过三类注册认证

2.14：无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg

2.15：提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图

*2.16：支持升级有创压监测（含PPV），适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证

2.17：支持升级CO模块，进行热稀释法心排的监测，提供注册证明材料

3：系统功能：

3.1：支持中/英文字符输入

3.2：提供一键操作实现报警限自动设置功能，根据病人个体的生命体征测量结果快速设定报警限值，提供证明材料

3.3：低功耗，可充电高能锂电池，锂电池支持供电不小于2小时

3.4：电池内置插槽式固定，无螺丝固定，支持徒手快速拆卸维护与更换

3.5：可选配3通道记录仪

3.6：：支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式，提供界面截图证明材料

3.7：支持升级临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）或者NEWS（英国早期预警评分），提供证明材料

3.8：提供计算功能，包括肾功能计算

3.9：提供计时器功能，支持开始计时，清除计时和设置功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，提供截图证明材料

*3.10：支持日志功能导出，包括系统状态，故障，异常和技术报警，为设备科设备管理和维度提供支持，提供日志导出接口界面截图

4：安全、认证与商务条件

4.1：监护仪制造厂家的注册资金不低于5000万元

*4.2：投标型号监护仪认证：通过国家三类注册，CE认证，FDA认证，提供证明材料

4.3：ECG参数监测电击防护等级为CF防除颤型，提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。

*4.4：SpO2参数监测电击防护等级为CF防除颤型，提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。

4.5：NIBP参数监测电击防护等级为CF防除颤型，提供机器接口防护等级丝印照片证明材料

4.6：Temp参数监测电击防护等级为CF防除颤型，提供机器接口防护等级丝印照片证明材料

4.7：整机售后服务质保不低于3年，具有专业的售后服务团队，提供400电话保证7*24小时售后服务。

包三、低温等离子体手术系统技术参数

# 一、产品名称：低温等离子体多功能手术系统

# 二、临床使用范围：支气管狭窄消融术、支气管出血、支气管肿瘤的圈切、钳夹摘除

# 及其它病变粘膜组织的治疗。

三、产品拥有CE认证证书。

# 四、工作输出功率

# 消融功率：≥80W；切割功率：≥140W；

# 档位：消融、止血1~5档可调； 汽化、切割6~9档可调；

# 时间：消融、止血0~9秒可调,  工作时有声音提示。

# ★五、工作温度：消融、止血温度40~70℃；汽化、切割温度60~80℃

六、主机具有自动监测功能和档位智能化深度控制系统：

A. 自动识别血液、黏膜、肌肉组织；无碳化、无火花、无粘连；低温、准确、微创、不穿孔等特点。

B. 对内窥镜影像无电磁辐射干扰，对CCD光学镜头没有热损伤。

C. 智能档位深度控制，帮助医生准确控制治疗和切口深度，切割时主机根据组织血管丰富程度自动调整输出波形和漏电流控制住切口深度在0.5mm，凝血深度始终保持在1mm以内，使凝血更充分；使镜下治疗变得更彻底、更安全、恢复快、术后并发症少、操作更简单。

# D. 治疗后恢复时间快，同时对治疗器具不损伤，不产生耗材。

| 电凝档位 | 消融、电凝深度 |  | 切割档位 |  | 凝固深度 |  |  | 切割深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5档 | 0.5mm |  | D 型 | 9档 | C 型 | 6档 | 0.5mm | 0.5mm |
| 4档 | 1.0mm |  |  | 8档 |  | 5档 | 1.0mm | 0.5mm |
| 3档 | 1.5mm |  |  | 7档 |  | 4档 | 1.0mm | 0.5mm |
| 2档 | 2.0mm |  |  | 6档 |  | 3档 | 1.0mm | 0.5mm |

# 七、刀头性能

# 不粘连、无碳化、无烟雾、凝血和切割全时智能控制。

# ★八、主机与刀头须同一个品牌。

# 九、配件

| 序号 | 品名 | 规格尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 支气管电凝刀头 | 直径1.8mm 长度1200mm | 1把 |
| 3 | 支气管钳夹止血刀头 | 直径1.8mm 长度1200mm | 1把 |
| 4 | 支气管切割刀头 | 直径1.8mm 长度1200mm | 1根 |
| 5 | 双极输出连线 | 带中性板夹子 | 1套 |
| 6 | 一次性中性板 | NP1型 5片/包 | 1包 |
| 7 | 双功能脚踏控制板 | 防水 IP×8级 | 1只 |

十、售后服务：主机保修一年，终身维修。

十一、电源参数：220V/50HZ.

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动式空气消毒机 | KDSJ-Y1000 | 2 | 11 |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 1 |  |  |
|  |  | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 1 |  |  |
|  |  | 1 |  |  |
|  |  | 1 |  |  |
| 等离子壁挂式空气消毒机 | KJF-B100 | 1 | 2 |  |
|  |  | 1 |  |  |
| 吸顶式等离子空气消毒机 | KJF-Q100 | 1 | 2 |  |
|  |  | 1 |  |  |

包四、消毒机技术参数